# Сергей БЕЗРУКОВ

Владимир АРИСТОВ

# Автоматический частотомер с автономным питанием

Введение

Измеритель частоты является одним из основных приборов, находящих широкое применение в радиолюбительской практике. Частотомерам посвящено большое число публикаций в литературе, однако постоянное совершенствование элементной базы открывает новые возможности для творчества.

Предлагаемое вниманию устройство предназначено для измерения частоты в пределах 10 Hz - 15 MHz и имеет несколько особенностей. Прежде всего – это возможность автономного питания от одной пальчиковой батареи. Высокая экономичность достигнута путём использования современных микросхем с низким потреблением тока и индикацией результатов измерений на жидко-кристаллическом индикаторе (ЖКИ). Основные параметры частотомера следующие:

* Диапазон частот: 10 Hz – 15 MHz

* Амплитуда входных сигналов: 200 mV – 15 V

* Разрешение: 4 десятичные цифры

* Гарантируемая точность: 3 десятичные цифры

* Автоматический выбор пределов измерения

* Время измерения: 0.1 sec. или 1 sec.; автоматический или ручной выбор

* Источник питания: одна батарея типа АА или внешний 7-15 V

Цифровые дисплейные модули, основанные на ЖКИ всё более часто используются в радиолюбительских устройствах. Такие модули, как правило, содержат встроенный контроллер с достаточно простым интерфейсом и имеют весьма доступную цену. Однако, они потребляют сравнительно большой ток, что делает их малопригодными для длительной работы от батарей. В настоящем устройстве ЖКИ управляется непосредственно от микроконтроллера используемого в частотомере и вместе они потребляют порядка одного миллиампера тока.

Другой особенностью устройства является наличие режима быстрого измерения частоты. Один из общеизвестных способов измерения частоты основан на подсчете числа импульсов в определенный промежуток времени. При этом число импульсов поступивших на вход счетчика за 1 sec. численно равно частоте сигнала в герцах. Помимо очевидного преимущества – получения готового значения частоты - недостатком этого способа является довольно длинный интервал измерения (1 sec.), что ощутимо замедляет работу, например при установке нужной частоты от аналогового генератора сигналов. Для повышения оперативности работы было-бы гораздо удобнее снизить время измерения, скажем до 0.1 sec. Однако, при этом число импульсов поступающих на вход счетчика в 10 раз меньше, что снижает точность измерений до ± 10 Hz.

Вместо подсчета числа импульсов современные микроконтроллеры позволяют достаточно просто и точно измерить период сигнала. При этом для получения значения частоты следует разделить единицу на значение периода, что тоже может быть реализовано программным путём. К достоинствам такого способа относится малое время измерения (фактически один период сигнала, что ниже 0.1 sec. для частот выше 10 Hz). Однако, технически такой способ трудно реализовать для измерения высоких частот.  Дело в том, что период сигнала измеряется процессором в единицах некоторой эталонной частоты и для получения высокого разрешения измерений следует выбирать эту частоту как можно большей. В целях упрощения схемы, в данном устройстве в качестве эталонной частоты используется тактовая частота микроконтроллера. Генератор микроконтроллера работает на его максимальной паспортной частоте 20 MHz. Соответственно, эталонная частота равна его тактовой частоте 5 MHz, что приводит к погрешности измерения частоты порядка 10 Hz для частот выше 7 KHz (см. Рис. 1).

В предлагаемом устройстве реализована попытка совместить преимущества обоих способов измерения. На частотах ниже 7 KHz измеряется период колебаний, а на частотах выше 7 KHz производится подсчет импульсов, поступивших на вход за 0.1 sec. При этом режим измерения выбирается автоматически и время измерения не превышает 0.1 sec. во всем рабочем диапазоне частот 10 Hz - 15 MHz. Платой за высокую оперативность работы является небольшая погрешность измерений на частотах вблизи точки переключения режимов (см. Рис. 1), что, в общем, приемлемо для большинства измерений.

При необходимости более точного измерения частот ниже 10 KHz в устройстве предусмотрена возможность переключения на классический метод подсчёта числа импульсов за 1 sec., что достигается нажатием на кнопку S2. При повторном нажатии на эту кнопку частотомер снова переключается в режим измерения периода на низких частотах. Следует отметить, что время измерения частот выше 10 KHz составляет не более 0.1 sec. в обоих режимах.

Описание схемы и принципа работы

Измеряемая частота поступает на формирователь импульсов (см. Рис. 2), выполненный на полевом транзисторе VT1 и компараторе DA1. Транзистор повышает входное сопротивление устройства, а компаратор обеспечивает преобразование входных импульсов в прямоугольные. Напряжение на инвертирующем входе компаратора примерно на 50 mV ниже напряжения на его неинвертирующем входе, что определяет чувствительность устройства порядка 100 - 200 mV в рабочем диапазоне частот.

Выбранный компаратор имеет высокую частоту переключения (не ниже 60 MHz) и встроенный гистерезис порядка 4 mV. Как показал опыт, встроенный гистерезис недостаточен для подавления самовозбуждения компаратора при измерении низких частот порядка нескольких килогерц. Резистор R6 обеспечивает положительную обратную связь и повышает гистерезис до значений нескольких десятков милливольт. Это в совокупности с конденсатором C2 полностью подавляет самовозбуждение и в то-же

время не мешает переключению компаратора на частотах вплоть до десятков мегагерц.

Прямоугольный синал амплитудой порядка 4.5V с выхода компаратора поступает на вход 16 микроконтроллера. Этот вход соединён со встроенным 16-битным таймером TMR1. Таймер может работать как в режиме счетчика импульсов, так и в режиме измерения периода и управляется программным путём. При подсчете импульсов он переключается в асинхронный режим, и его работа таким образом не зависит от тактовой частоты процессора. Этим достигается широкий диапазон работы и более точный подсчёт входных импульсов для высоких частот.

Использование синхронного режима или таймера TMR0 для таких частот неприемлемо и дает ошибку порядка порядка 10% на частотах около 15 MHz. При измерении периода таймер переключается в синхронный режим, что в этом случае необходимо для его нормальной работы. Следует отметить, что максимальная частота измеряемых импульсов (15 MHz) соответствует максимальной паспортной рабочей частоте таймера (16.6 MHz). При подаче на вход частоты более 15 MHz на дисплее высвечивается HF (High Frequency).

Однако, во многих конкретных экземплярах процессоров их таймеры устойчиво работают вплоть до частот 20 - 25 MHz. В этом случае максимальная рабочая частота частотомера может быть повышена.

Встроенная в частотомер программа сначала измеряет число импульсов поступивших на вход за 1 msec.. Если полученное значение не ниже 10000, то оно округляется до 4 старших знаков и высвечивается. В противном случае производится повторный подсчет числа импульсов, но уже за время 10 msec. Если получается 5-значное число, оно округляется до 4 старших знаков и высвечивается. Иначе, производится ешё одно измерение числа импульсов за 100 msec. (0.1 sec.), которое обрабатывается аналогичным образом.

Преимуществом такого трёхкратного способа измерения является гарантированная работа с небольшими числами (которые не превышают 65536 и, значит, могут быть представлены 16-битным двоичным кодом). Это в свою очередь упрощает программу и исключает необходимость обработки прерываний таймера TMR1 при его переполнении, поскольку он просто не успевает переполниться за время измерения. Отсутствие прерываний во время измерения частоты с свою очередь способствует более точному формированию временных интервалов измерения и, как следствие, более точному измерению частоты.

Если измеренная частота менее 7 KHz, то таймер переконфигурируется для измерения периода или, в зависимости от режима, производится ещё одно измерение частоты за время 1 sec. Так как процессор работает на тактовой частоте 5 MHz, все вычисления производятся очень быстро и нам даже пришлось ввести задержку в 0.2 sec. после каждого измерения. Иначе, при нестабильном источнике сигналов показания младшей цифры дисплея меняются слишком быстро для её распознавания.

Для удобства считывания показаний дисплея, значения герц и килогерц отделяются десятичной точкой. Аналогичным образом отделяются значения мегагерц и килогерц. Незначащие нули в начале числа не показываются.  Например, частота 125 Hz будет показана как 125 а не 0125. В дополнение к этому, диапазон частоты индицируется светодиодом. Зеленый цвет светодиода соответствует герцам, жёлтый - килогерцам, и красный - мегагерцам. Использованный двухцветный светодиод состоит из двух светодиодов (красного и зелёного) помещённых в один корпус с тремя выводами. Для получения жёлтого цвета включаются оба светодиода.  Как показали эксперименты, лучшее смешивание цветов происходит в светодиодах прямоугольной формы (2х5mm) по сравнению с круглыми.  Светодиоды управляются транзисторами VT3 и VT4 с вывода 14 микроконтроллера. При напряжении 0V на этом выводе светится зеленый светодиод, при напряжении 5V - красный. При переводе этого вывода в высоко-импедансное состояние светятся оба светодиода. Форматирование результатов измерений и время измерения указано в следующей таблице:

ТАБЛИЦА (TABL_1)

Микроконтроллер DA3 (PIC16F913) производимый фирмой Microchip является центральным звеном устройства. Выбор этого микроконтроллера обусловлен наличием в нём встроенного блока управления ЖКИ. Используемый ЖКИ имеет 20 выводов, из которых только 15 подключены к его сегментам и базовым плоскостям. ЖКИ работает в мультиплексном режиме 1:3 с использованием трёх уровней напряжений. Эти напряжения формируются резисторами R8 - R10 и поступают на входы 11 - 13 микроконтроллера. Резистор R11 определяет рабочее напряжение ЖКИ (порядка 4V).  При использовании другого типа ЖКИ следует подобрать номинал этого резистора для получения наибольшего контраста.

Как видно из схемы, большинство выводов микроконтроллера задействовано под управление ЖКИ. Исключая входы питания и кварцевого генератора частоты, свободными остаются лишь 5 выводов, из которых 2 задействованы на связь с компаратором, один на индикацию частоты, один на переключение режимов и один на автоматическое выключение после длительной неактивности.

В устройстве приняты меры минимизации потребляемого тока. Основной ток потребляется компаратором и формирователем импульсов (порядка 5 mA) и светодиодами (порядка 7 mA). Компаратор включается сигналом с вывода 15 микроконтроллера только за 1 msec. до начала измерений и выключается сразу после этого. Таким образом, потребляемая им мощность снижается примерно вдвое.

Помимо этого, при питании от батареи частотомер автоматически выключается после примерно 3 min. 20 sec. неактивности (показом 0 на дисплее). При питании от внешнего источниа автоматического отключения не происходит. Следует отметить, что потребление тока от 1.5V батареи как минимум в 6-7 раз выше, так что имеет смысл бороться за каждый миллиампер потребляемый по цепи 5V.

Номинальное рабочее напряжение 5V при питании от батареи обеспечивается преобразователем напряжения на микросхеме DA2 (MAX 858). Эта микросхема включена стандартным образом и особенностей не имеет. Включение частотомера в этом случае производится кнопкой S1.  При нажатии на неё отрицательный полюс батареи через встроенный в разъём питания переключатель J1 замыкается на общую шину устройства. Преобразователь напряжения запускается и активизирует микроконтроллер. Последний выставляет напряжение 5V на выводе 7, которое подаётся на затвор транзистора VT2. Это приводит к его открыванию и шунтированию кнопки S1.  Процесс включения длится порядка 0.5 sec., в течении которого кнопка должна быть нажата, что предотвращает нежелательные включения при её случайном коротком нажатии. В рабочем режиме падение напряжения на транзисторе VT2 не превосходит 20 mV, что практически исключает потери мощности. По истечении контрольного времени в случае неактивности, напряжение на выводе 7 микроконтроллера падает до 0, транзистор VT2 закрывается и отключает батарею питания, что приводит к выключению всего устройства.  В таком режиме потребление тока от батареи составляет около 0.5 микроампера и находится на грани её саморазряда. Диоды VD4 и VD5 уменьшают нежелательное приоткрывание транзистора VT2 в режиме покоя. При исключении их из схемы потребляемый ток в выключенном режиме увеличивается до 14 микроампер.

При использовании указанного типа транзистора VT2 наличие диодов VD4 и VD5 практически не влияет на падение напряжения на нём при включённом устройстве. При питании от внешнего источника, контакты 2 и 3 переключателя J1 размыкаются и батарея, кнопка S1 и транзистор VT2 исключаются из схемы. При этом частотомер включается при наличии напряжения внешнего источника и автоматического выключения его не происходит.

Диод VD3 является частью преобразователя напряжения, а диод VD2 развязывает внутренний и внешний источники питания. Использование диодов Shottky с прямым падением напряжения 0.3 V вызвано стремлением уменьшить потери на них при питании от низковольтных источников. При некотором ухудшении эффективности они могут быть заменены на любые кремниевые диоды. Диод VD1 предохраняет устройство в случае подключения неправильной полярности напряжения внешнего источника.

Монтаж и налаживание

Частотомер собран на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита (Рис. 3, Рис. 4). Фольга на одной из сторон используется исключительно в качестве общего провода, что улучшает стабильность всего устройства.

Плата рассчитана на использование деталей предназначенных для монтажа на поверхности без сверления дырок. Отверстия в плате просверлены лишь для монтажа ЖКИ, кнопок, входного разъёма, разъёма питания и батареи. Эти детали установлены на обратной стороне платы свободной от печатных дорожек. Все используемые резисторы и неэлектролитические конденсаторы имеют типоразмер 1206.  Без изменений платы типоразмер 0805 также может быть использован. Все электролитические конденсаторы, кроме C8, танталовые на рабочее напряжение 6.3 - 10V.

Плата спроектирована для установки в корпус 1593Q фирмы Hammond. Внешние размеры корпуса примерно 110х65х 8 мм. Корпус имеет отсек для установки АА батареи. На лицевой панели корпуса проделаны отверстия под дисплей и двух кнопок S1 и S2. Для разъёма питания просверлено отверстие в левой стенке корпуса.

Входной разъём типа BNC крепится на верхней стенке корпуса. Нами использован низкопрофильный разъем типа 73100-0105 производимый фирмой Molex. При этом достигается расположение входной части разъёма по центру в стенке корпуса. Если это не столь важно, можно использовать любой стандартный BNC разъём.

Налаживание устройства сводится к подбору резистора R2 для установки напряжения на нём на примерно 50 mV ниже, чем на резисторе R3. Подбор необходим из-за разброса параметров полевого транзистора VT1. Следует стремиться, чтобы ток через транзистор не превышал 1 mA. Если работа от батареи не нужна, этот ток может быть и больше. В процессе разработки схемы помимо указанного транзистора VT1 мы также пробовали использовать MMBFJ112, что привело к необходимости увеличения номинала резистора R2 до 8,2К. Сильно увеличивать сопротивление этого резистора не следует, т.к. это и создаст дисбаланс сопротивлений на входах компаратора, что может привести к его самовозбуждению.

Точность показаний частотомера зависит от параметров кварцевого кристалла ZQ1. Нами применён кристал типа NDK NX2520SA, имеющий точность ± 10ppm.  Прибор можно откалибровать подбором емкостей конденсаторов C5 и C6. Экономичность прибора при питании от батареи во многом определяется параметрами индуктивности L1. Мы использовали дроссель Sumida CRDH5D18, рассчитанный на максимальный ток 540 mA. Однако, работоспособность преобразователя напряжения сохранится при варьировании индуктивности в пределах 10 - 100 mkHn.

При желании светодиод может быть исключен из схемы. Для этой цели мы предусмотрели перемычки на плате в цепи соединения светодиода с транзисторами VT3 и VT4. В этом случае различие между показаниями килогерц и мегагерц может быть достигнуто путём высвечивания ешё одной десятичной точки на дисплее в самом его правом разряде. При наличии двух точек на дисплее, десятичной будет левая из них. Например, при частоте 1.234 MHz на дисплее может быть показано 1.23.4. Такая модификация потребует незначительных изменений в программе, что не должно быть большой проблемой, поскольку в ней имеется достаточно большое число комментариев.

Вместо указанных на схеме транзисторов, в качестве VT3 и VT4 могут быть использованы любые кремниевые транзисторы соответствующего типа. Транзистор VT1 может быть типа КП303. Если автоматическое отключение устройства не требуется, транзистор VT2, резистор R17 и диоды VD4, VD5 могут быть исключены из схемы. При этом вместо кнопки S1 следует использовать обычный выключатель.

## Приложения

LIST – листинг программирования микроконтроллера

TABL – таблица индикации диапазонов

RIS_1 – график погрешности измерений

RIS_2 – принципиальная схема прибора

RIS_3 – разводка дорожек печатной платы (М 1:1)

RIS_4 – схема размещения деталей на плате (М 1:1)